## Sheet1
衢江区卫生健康局政府储备医用设备采购清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） | 参数和规格要求
1 | 额温仪 | 400 | 300 | 标配
2 | 耳温枪 | 50 | 3200 | 1、带一次性耳温套 2、测量时间 2 – 3 秒 3、温度显示范围 20 °C - 42.2 °C 4、显示分辨率 0.1 °C 5、试验准确性 ±0.2 °C （35.0 ℃-42.0℃区间内）
3 | 等离子体空气消毒机 | 50 | 10000 | 1、具备物联网功能 2、有针对病毒消毒报告 3、在无线局域网内能通过手机APP实现设备智能监控和管理 4、净化级别达到十万级
4 | 床单位消毒机 | 10 | 10000 | 1、操作为触摸屏 2、臭氧输出管路及反复使用床罩隐藏在机器背后柜子里
5 | 人机共存空间灭菌器 | 3 | 140000 | 1、人机共存，可配置等离子消毒及移动电源； 2、传播方式为恒压蒸发扩散，适用35%H2O2溶液浓度（食品级）； 3、物表模拟效果：灭对数值均≥5.83-5.96，空气模拟效果：灭率均≥99.90%； 4、制造商需具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有过氧化氢、等离子体类消毒器械。
6 | 病人监护仪 | 30 | 15000 | 1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 3、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 4、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
7 | 有创呼吸机 | 8 | 220000 | 1、采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。 2、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 3、具备心肺复苏通气模式，具备自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等），具备自适应分钟通气量通气模式（如AMV或者ASV等） 4、配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。
8 | 红外刷脸测温仪 | 6 | 50000 | 1、1920*1080分辨率可见光 2、可设置测量区域高温追踪，可中心温度定点测量 3、支持超过设置的门限温度告警（高低温均可），可以声音告警，同时抓拍告警时的照片并存储。 4、支持画框测温，根据人员进出通道不同分别设置测温 5、根据不同云需求定制互联网云上传
9 | 除颤仪 | 5 | 40000 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起博功能。 2、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择 3、最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。可充电锂电池，支持200次以上360J除颤。 4、支持选配CPR传感器