## 灯床塔数量配置清单
衢州智造新城健康综合体项目手术室和ICU无影灯、手术床、吊塔数量配置清单
楼层 | 科室 | 产品名称 | 产品数量 | 单价（万） | 总价（万） | 备注 | 配置参数
四楼 | ICU | 干湿分离吊桥 | 9 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：ICU吊桥（干湿分离，医用吊桥）。 1.2 设备用途：供医疗机构综合ICU、EICU、急诊抢救室等重症监护病区使用，每床配置一套。干区承载呼吸机、监护仪等电气设备，湿区承载护理操作及负压吸引相关附件，实现气电分离、干湿分离，降低交叉感染风险。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：干湿分离桥式吊桥，干区、湿区分置，气电分离，电源线路与气体管路独立敷设。 ★2.1.2采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光处理，易清洁（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.4 桥身长度2200～3000mm（按现场实测定制）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告） 2.2 桥体承载与电气通用要求 2.2.1 工作电源：AC220V、50Hz。 ★2.2.2 整机承重≥600kg，托盘承载≥120kg，提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：在静态负荷测试状态下，箱体角度相当于水平位直的角度≤0.5°（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.7 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.2.8 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.9 设备通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.10 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.11 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.12 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.2.13电源插座通过国家强制性产品认证（CCC认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.2.14 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.2.15 气体终端：采用国际通用标准制式（德标或国标，与医院现有供气系统一致），具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3 干区配置 2.3.1箱体 1 组，高度≥1000mm, 沿桥体采用线性轴承滑动调节，运行平稳精准；配可靠锁定装置，定位后稳固无位移，水平滑动距离≥500mm。 2.3.2电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响，网络接口≥2个（RJ45），等电位接地端子 2 个； 2.3.3仪器平台≥2层（可上下调节），其中一层带抽屉 2.3.4气体终端：氧气≥2个、负压吸引≥2个、压缩空气≥2个，可扩展。 2.3.5不锈钢金属网篮≥1个。 2.4 湿区配置 2.4.1箱体 1 组，高度≥1000mm, 沿桥体采用线性轴承滑动调节，运行平稳精准；配可靠锁定装置，定位后稳固无位移，水平滑动距离≥500mm。 2.4.2电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响，网络接口≥2个（RJ45），等电位接地端子 2 个； 2.4.3仪器平台≥2层（可上下调节），其中一层带抽屉 2.4.4气体终端：氧气≥2个、负压吸引≥2个、压缩空气≥2个，可扩展。 2.4.5输液架≥1个。 2.4.6不锈钢金属网篮≥1个 2.5照明区配置 2.5.1 LED工作照明≥1套；LED夜间照明≥1套。
|  | 干湿合一ICU吊塔 | 3 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：干湿合一ICU吊塔 1.2 设备用途：供医疗机构综合ICU、EICU、急诊抢救室等重症监护病区使用，每床配置一套。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：双臂吊塔（按病房布局确定），整机全封闭式设计，气电分离，电源线路与气体管路独立成腔。 ★2.1.2采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 整机无拼接缝隙、无外露螺丝钉，表面光滑无锐角，便于清洁消毒。 2.1.4 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光处理，防腐蚀、易清洗（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告）。 2.2 承载与机械性能 2.2.1 旋转臂总长双臂≥1400mm（可根据手术室布局定制）。 ★2.2.2 承重≥300kg，托盘承载≥120kg。提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：吊塔承载最大工作承重时，相对于空载，倾角≤0.5°，箱体底部沿垂直方向位移量≤10mm。（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.7 吊塔须通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.8 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.9 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.10 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.11 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.3 气源系统与气体终端 ★2.3.1 气体终端：采用国际通用标准制式，具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3.2 气体终端配置：氧气≥2个、负压吸引≥2个、压缩空气≥2个，可扩展。 2.3.3 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.3.4 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.4 电源、信息与控制系统 2.4.1 电源：AC220V±22V、50Hz；采用专用接地线、相线、中线三线供给。 2.4.2 电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响；等电位接地端子≥2个。 2.4.3 网络接口≥2个（RJ45），可预留信息接口。 2.4.4 电源插座通过国家强制性产品认证（CCC 认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.5 附件与配置 2.5.1 仪器平台≥2层（可上下调节），其中一层带抽屉。 2.5.2输液架≥1个。 2.5.3 不锈钢网篮1个。
| 手术室 OR01/OR02 | 双臂麻醉塔 | 2 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：双臂麻醉综合吊塔 1.2 设备用途：供医疗机构手术室麻醉气体供应、电源输出及麻醉设备承载。适用于各类外科手术麻醉工作站，为麻醉机、监护仪、输液泵等设备提供医气、电源及安装平台，可电动升降，满足不同身高麻醉医师操作及不同手术体位需求。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：双臂外科塔，整机全封闭式设计，气电分离，电源线路与气体管路独立成腔。 ★2.1.2采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 整机无拼接缝隙、无裸露沟槽、无外露螺丝钉，表面光滑无锐角，便于清洁消毒。 2.1.4 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光（橘纹）处理，防腐蚀、易清洗（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告）。 2.2 承载与机械性能 2.2.1 旋转臂总长≥1400mm（可根据手术室布局定制）。 ★2.2.2 承重≥300kg，托盘承载≥120kg。提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：吊塔承载最大工作承重时，相对于空载，倾角≤0.5°，箱体底部沿垂直方向位移量≤10mm。（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.7 吊塔须通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.8 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.9 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.10 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.11 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.3 气源系统与气体终端 ★2.3.1 气体终端：采用国际通用标准制式，具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3.2 气体终端配置：氧气≥2个、压缩空气≥2个、负压吸引≥2个、麻醉废气排放（AGSS）≥1个，可扩展。 2.3.3 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.3.4 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.4 电源、信息与控制系统 2.4.1 电源：AC220V±22V、50Hz；采用专用接地线、相线、中线三线供给。 2.4.2 电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响。 2.4.3 网络接口≥2个（RJ45），可预留信息接口；等电位接地端子≥2个。 2.4.4 电源插座通过国家强制性产品认证（CCC 认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.5 附件与配置 2.5.1 仪器平台2层，其中一层带抽屉，两侧带标准边轨。 2.5.2 不锈钢可调输液架≥1个。 2.5.3 不锈钢网篮1个。
|  | 单臂外科塔 | 2 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：单臂外科吊塔。 1.2 设备用途：供医疗机构手术室外科手术医疗器械承载及医气、电源、网络输出。双臂可实现大范围远近移动，便捷覆盖手术台各区域，操作简单、节省空间，适用于各类外科开放手术。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：单臂吊塔，整机全封闭式设计，气电分离，电源线路与气体管路独立成腔。 ★2.1.2 采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 整机无拼接缝隙、无外露螺丝钉，表面光滑无锐角，便于清洁消毒。 2.1.4 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光处理，防腐蚀、易清洗（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告）。 2.2 承载与机械性能 2.2.1 旋转臂总长≥1100mm（可根据手术室布局定制）。 ★2.2.2 承重≥300kg，托盘承载≥120kg。提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：吊塔承载最大工作承重时，相对于空载，倾角≤0.5°，箱体底部沿垂直方向位移量≤10mm。（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.7 吊塔须通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.8 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.9 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.10 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.11 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.3 气源系统与气体终端 ★2.3.1 气体终端：采用国际通用标准制式，具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3.2 气体终端配置：氧气≥1个、负压吸引≥2个、压缩空气≥1个、二氧化碳≥1个，可扩展。 2.3.3 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.3.4 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.4 电源、信息与控制系统 2.4.1 电源：AC220V±22V、50Hz；采用专用接地线、相线、中线三线供给。 2.4.2 电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响；等电位接地端子≥2个。 2.4.3 网络接口≥2个（RJ45），可预留信息接口。 2.4.4 电源插座通过国家强制性产品认证（CCC 认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.5 附件与配置 2.5.1 仪器平台≥2层（可上下调节），其中一层带抽屉。 2.5.2 不锈钢网篮1个。
|  | 综合手术床 | 2 |  |  |  | 一、设备概况 1.1 设备名称：电动多功能手术床（高端全电动液压综合手术床）。 1.2 设备用途：供医疗机构手术提供患者承载与体位调整。适用于普外科、骨科、关节镜、胸腹外科、妇科、泌尿外科、神外、心血管、儿科、眼科、整形外科、耳鼻喉、杂交手术等各类外科手术需求，可满足开放手术及腔镜、C 型臂成像等综合使用需求。 二、技术参数要求 2.1 动力系统 ★2.1.1 手术床采用全电动液压综合动力系统，床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、一键腰上及腰下、平移、刹车等功能均采用电动液压驱动调节。 ★2.1.2 手术床具备超长平移功能并采用独立的驱动系统，平移距离≥370mm，为 C 型臂成像提供良好条件。 2.1.3 手术床内置高性能铅酸蓄电能源系统，单次充电可满足 50 台以上手术需要，确保手术床无间断工作。 2.2 床体结构与承载 2.2.1 手术床尺寸：长≥2000mm，宽≥520mm。 2.2.2 床面最低高度≤685mm，最高高度≥1135mm，床面升降可调行程≥450mm。 2.2.3 最大负重≥360Kg。 2.2.4 台面水平最高位：纵向摆动量≤1.5mm，横向摆动量≤0.5mm，水平侧向摆动量≤1mm。 2.2.5 底座外壳、升降套筒采用优质 304 不锈钢制成，抗撞击、耐腐蚀、耐消毒，坚固耐用、不易拉毛、易清洁。 2.2.6 床面分头段、胸背段、臀部段、腿部段，符合临床操作习惯及人体生理结构，头板、腿板可方便快捷徒手拆卸。 2.3 体位调节功能 2.3.1 纵转向前 / 向后倾斜角度≥30°/≥30°。 2.3.2 横转向左 / 向右倾斜角度≥20°/≥20°。 2.3.3 背板向上 / 向下倾斜角度≥80°/≥40°。 2.3.4 头板向上 / 向下倾斜角度≥60°/≥90°，可拆卸。 2.3.5 采用气动腿板，可拆卸，腿板向上 / 向下角度≤15°/≥90°，双外展 180°；单侧气动腿板承重≥100Kg。 2.3.6 腰板向上 / 向下角度≥220°/100°。 ▲2.3.7 手术床具有内置隐藏式肾桥，肾桥顶举高度≥120mm，并具有 X 光透视功能。 ▲2.3.8 床面具有一键自动水平复位功能，一键轻松操作，能为临床急救节约宝贵时间。 ▲2.3.9 手术床具有自主腰上 / 腰下位（即一键曲式体位）功能，可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多种手术需求。 2.4 透视与配件扩展 ★2.4.1 床板支持 X 光透视，无盲点，达到 100% 透视率。 ▲2.4.2 生产商需具备提供同品牌碳纤维骨科牵引架、马镫型多功能腿架等特殊配件的能力，以满足临床更多手术需求（需提供注册证明）。 2.5 操控与安全 2.5.1 采用记忆海绵减压床垫，一次成型，具有透气防水、抗静电阻燃、抑菌、表面可消毒、防压伤等功能。 ▲2.5.2 采用功能一致的双模式操作设计，为手术提供双重安全保障： ①手持控制器：具有背光显示功能，可用于低光源手术，避免误触，影响手术操作； ②备用操控系统：备用操控系统设置于手术床底座的头部端（提供实物照片）。 2.5.3 采用四组全万向脚轮设计，整张手术床可任意方向灵活移动，使用更方便。 ▲2.5.4 手术床具有电动四点刹车装置，兼备地面自动水平补偿功能，确保手术床在任何情况下安全稳固。 三、主要配置清单 1 手术床主体（含底座、升降套筒、床面） 1套 2 全电动液压动力系统（内置） 1套 3 记忆海绵减压床垫 1套 4 手持控制器 1套 5 备用操控系统 1套 6 头板（可拆卸） 1块 7 气动分体腿板（可拆卸） 1套 8 内置隐藏式肾桥 1套 9 电源线、使用说明书 1套
|  | 子母无影灯 | 2 |  |  |  | 一、设备概况 1.1 设备名称：LED无影灯，双灯头。 1.2 设备用途：供医疗机构手术提供照明。适用于各类外科手术，包括普外、骨科、妇产、泌尿、神外等手术室的常规手术照明，可满足开放手术及深腔、微创手术对照明亮度、色温、无影效果的综合需求。 二、技术参数要求 2.1 光源与光学性能 ★2.1.1 光源类型：采用LED冷光源，每组LED光源均配置独立透镜聚光。 2.1.2 双灯头（子母灯）设计，各灯头最大中心照度母灯≥15,6000 Lux；子灯≥14,0000 Lux；照明强度调节范围不小于25%～100%。 2.1.3 显色指数：Ra≥97。 2.1.4 光斑直径：可在140mm～300mm范围内调节，最小光斑直径≤140mm，最大光斑直径≥300mm。 2.1.5 光斑均匀性：d50/d10≥50%。 2.1.6 照明深度（光柱深度）：≥1,200mm； 2.1.7 深腔照明率：≥99%。 2.1.8 无影效果：单遮板无影率≥75%，单遮板深腔无影率≥65%；双遮板无影率≥70%，双遮板深腔无影率≥60%。 2.1.9 LED光源使用寿命：≥60,000小时，灯珠可单独更换，降低后期维护成本。 2.1.10 辐照度与照度比（Ee/Ec）：≤2.8 mW/(㎡·lx)，确保冷光品质。 2.1.11 术者头部温升≤1℃，术野工作区域温升≤1℃。 2.2 灯头结构与光学设计 ▲2.2.1 灯头采用超薄花瓣式设计，灯头整体厚度≤80mm，灯盘主体铝合金一体成型，表面无外露螺钉、无棱角，符合净化层流手术室气流组织要求。 ▲2.2.2 单灯头LED灯珠数量母灯≥80颗，子灯≥65颗，采用单芯片式LED光源设计，环形排布，出光均匀、无暗区。 2.2.3 光斑调节采用电子方式。 2.2.4 配置可拆卸式中置消毒手柄（无菌柄），手柄材质可耐受≥134℃、≥205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌，标配不少于2个。 2.2.5 每个LED灯盘设有≥4个操作扶手，方便医护人员拉动并调整无影灯，灵活快速定位。 2.3 悬吊系统与机械结构 2.3.1 整机由旋转体、中央轴、弹簧平衡臂、灯头水平回转弯臂、灯头垂直回转弯臂、灯头手控盒、灯头消毒把手及电源等组成。 ▲2.3.2 中央轴通过ROHS检测。（提供第三方检测报告） 2.3.3 支持360°无限位旋转，关节≥6个，包括但不限于延伸臂绕中心轴旋转、弹簧臂绕延伸臂旋转、C臂绕弹簧臂旋转等关节。 2.3.4 整机水平调节半径（臂展）≥2,200mm。 ▲2.3.5 灯头具有良好的层流穿透效果，符合DIN 1946-4现代层流手术室感控要求，紊流指数≤20%（须提供第三方检测报告）。 2.3.6 悬吊系统采用模块化设计，后续升级安装时不需拆卸天花、不改变层流结构，可在旋转体基础上升级第三臂/第四臂显示器悬挂系统。 2.4 控制系统与功能 2.4.1 控制面板：采用灯头与灯臂连接处控制面板，带LED灯及图标指示，操作直观，感控更安全、操作更高效。 ▲2.4.2 具备一键绿光内镜（腔镜）照明模式，可一键切换低照度均匀照明，满足微创手术需要。 2.4.3可配备无线OLED电容触控面板。 2.4.4支持无线高清 / 4K 中置摄像及有线高清 / 4K 摄像系统 2.4.5 可满足数字化手术室应用，实现信息互联。 三、主要配置清单： 1 双灯悬吊系统（含中央轴、弹簧臂） 1套 2 LED灯头 2套 3 安装基座 1套 4 灯头手控盒 2套 5 可高温高压灭菌消毒手柄 2个 6 防尘罩 1套 7 电源盒 1套 8 电源线、使用说明书 1套
| 手术室 OR03/OR04 | 双臂麻醉塔 | 2 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：双臂麻醉综合吊塔 1.2 设备用途：供医疗机构手术室麻醉气体供应、电源输出及麻醉设备承载。适用于各类外科手术麻醉工作站，为麻醉机、监护仪、输液泵等设备提供医气、电源及安装平台，可电动升降，满足不同身高麻醉医师操作及不同手术体位需求。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：双臂外科塔，整机全封闭式设计，气电分离，电源线路与气体管路独立成腔。 ★2.1.2采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 整机无拼接缝隙、无裸露沟槽、无外露螺丝钉，表面光滑无锐角，便于清洁消毒。 2.1.4 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光（橘纹）处理，防腐蚀、易清洗（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告）。 2.2 承载与机械性能 2.2.1 旋转臂总长≥1400mm（可根据手术室布局定制）。 ★2.2.2 承重≥300kg，托盘承载≥120kg。提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：吊塔承载最大工作承重时，相对于空载，倾角≤0.5°，箱体底部沿垂直方向位移量≤10mm。（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.7 吊塔须通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.8 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.9 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.10 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.11 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.3 气源系统与气体终端 ★2.3.1 气体终端：采用国际通用标准制式，具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3.2 气体终端配置：氧气≥2个、压缩空气≥2个、负压吸引≥2个、麻醉废气排放（AGSS）≥1个，可扩展。 2.3.3 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.3.4 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.4 电源、信息与控制系统 2.4.1 电源：AC220V±22V、50Hz；采用专用接地线、相线、中线三线供给。 2.4.2 电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响。 2.4.3 网络接口≥2个（RJ45），可预留信息接口；等电位接地端子≥2个。 2.4.4 电源插座通过国家强制性产品认证（CCC 认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.5 附件与配置 2.5.1 仪器平台2层，其中一层带抽屉，两侧带标准边轨。 2.5.2 不锈钢可调输液架≥1个。 2.5.3 不锈钢网篮1个。
|  | 单臂外科塔 | 2 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：单臂外科吊塔。 1.2 设备用途：供医疗机构手术室外科手术医疗器械承载及医气、电源、网络输出。双臂可实现大范围远近移动，便捷覆盖手术台各区域，操作简单、节省空间，适用于各类外科开放手术。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：单臂吊塔，整机全封闭式设计，气电分离，电源线路与气体管路独立成腔。 ★2.1.2 采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 整机无拼接缝隙、无外露螺丝钉，表面光滑无锐角，便于清洁消毒。 2.1.4 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光处理，防腐蚀、易清洗（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告）。 2.2 承载与机械性能 2.2.1 旋转臂总长≥1100mm（可根据手术室布局定制）。 ★2.2.2 承重≥300kg，托盘承载≥120kg。提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：吊塔承载最大工作承重时，相对于空载，倾角≤0.5°，箱体底部沿垂直方向位移量≤10mm。（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.7 吊塔须通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.8 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.9 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.10 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.11 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.3 气源系统与气体终端 ★2.3.1 气体终端：采用国际通用标准制式，具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3.2 气体终端配置：氧气≥1个、负压吸引≥2个、压缩空气≥1个、二氧化碳≥1个，可扩展。 2.3.3 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.3.4 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.4 电源、信息与控制系统 2.4.1 电源：AC220V±22V、50Hz；采用专用接地线、相线、中线三线供给。 2.4.2 电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响；等电位接地端子≥2个。 2.4.3 网络接口≥2个（RJ45），可预留信息接口。 2.4.4 电源插座通过国家强制性产品认证（CCC 认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.5 附件与配置 2.5.1 仪器平台≥2层（可上下调节），其中一层带抽屉。 2.5.2 不锈钢网篮1个。
|  | 子母无影灯 | 2 |  |  |  | 一、设备概况 1.1 设备名称：LED无影灯，双灯头。 1.2 设备用途：供医疗机构手术提供照明。适用于各类外科手术，包括普外、骨科、妇产、泌尿、神外等手术室的常规手术照明，可满足开放手术及深腔、微创手术对照明亮度、色温、无影效果的综合需求。 二、技术参数要求 2.1 光源与光学性能 ★2.1.1 光源类型：采用LED冷光源，每组LED光源均配置独立透镜聚光。 2.1.2 双灯头（子母灯）设计，各灯头最大中心照度母灯≥15,6000 Lux；子灯≥14,0000 Lux；照明强度调节范围不小于25%～100%。 2.1.3 显色指数：Ra≥97。 2.1.4 光斑直径：可在140mm～300mm范围内调节，最小光斑直径≤140mm，最大光斑直径≥300mm。 2.1.5 光斑均匀性：d50/d10≥50%。 2.1.6 照明深度（光柱深度）：≥1,200mm； 2.1.7 深腔照明率：≥99%。 2.1.8 无影效果：单遮板无影率≥75%，单遮板深腔无影率≥65%；双遮板无影率≥70%，双遮板深腔无影率≥60%。 2.1.9 LED光源使用寿命：≥60,000小时，灯珠可单独更换，降低后期维护成本。 2.1.10 辐照度与照度比（Ee/Ec）：≤2.8 mW/(㎡·lx)，确保冷光品质。 2.1.11 术者头部温升≤1℃，术野工作区域温升≤1℃。 2.2 灯头结构与光学设计 ▲2.2.1 灯头采用超薄花瓣式设计，灯头整体厚度≤80mm，灯盘主体铝合金一体成型，表面无外露螺钉、无棱角，符合净化层流手术室气流组织要求。 ▲2.2.2 单灯头LED灯珠数量母灯≥80颗，子灯≥65颗，采用单芯片式LED光源设计，环形排布，出光均匀、无暗区。 2.2.3 光斑调节采用电子方式。 2.2.4 配置可拆卸式中置消毒手柄（无菌柄），手柄材质可耐受≥134℃、≥205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌，标配不少于2个。 2.2.5 每个LED灯盘设有≥4个操作扶手，方便医护人员拉动并调整无影灯，灵活快速定位。 2.3 悬吊系统与机械结构 2.3.1 整机由旋转体、中央轴、弹簧平衡臂、灯头水平回转弯臂、灯头垂直回转弯臂、灯头手控盒、灯头消毒把手及电源等组成。 ▲2.3.2 中央轴通过ROHS检测。（提供第三方检测报告） 2.3.3 支持360°无限位旋转，关节≥6个，包括但不限于延伸臂绕中心轴旋转、弹簧臂绕延伸臂旋转、C臂绕弹簧臂旋转等关节。 2.3.4 整机水平调节半径（臂展）≥2,200mm。 ▲2.3.5 灯头具有良好的层流穿透效果，符合DIN 1946-4现代层流手术室感控要求，紊流指数≤20%（须提供第三方检测报告）。 2.3.6 悬吊系统采用模块化设计，后续升级安装时不需拆卸天花、不改变层流结构，可在旋转体基础上升级第三臂/第四臂显示器悬挂系统。 2.4 控制系统与功能 2.4.1 控制面板：采用灯头与灯臂连接处控制面板，带LED灯及图标指示，操作直观，感控更安全、操作更高效。 ▲2.4.2 具备一键绿光内镜（腔镜）照明模式，可一键切换低照度均匀照明，满足微创手术需要。 2.4.3可配备无线OLED电容触控面板。 2.4.4支持无线高清 / 4K 中置摄像及有线高清 / 4K 摄像系统 2.4.5 可满足数字化手术室应用，实现信息互联。 三、主要配置清单： 1 双灯悬吊系统（含中央轴、弹簧臂） 1套 2 LED灯头 2套 3 安装基座 1套 4 灯头手控盒 2套 5 可高温高压灭菌消毒手柄 2个 6 防尘罩 1套 7 电源盒 1套 8 电源线、使用说明书 1套
|  | 综合手术床 | 2 |  |  |  | 一、设备概况 1.1 设备名称：电动多功能手术床（高端全电动液压综合手术床）。 1.2 设备用途：供医疗机构手术提供患者承载与体位调整。适用于普外科、骨科、关节镜、胸腹外科、妇科、泌尿外科、神外、心血管、儿科、眼科、整形外科、耳鼻喉、杂交手术等各类外科手术需求，可满足开放手术及腔镜、C 型臂成像等综合使用需求。 二、技术参数要求 2.1 动力系统 ★2.1.1 手术床采用全电动液压综合动力系统，床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、一键腰上及腰下、平移、刹车等功能均采用电动液压驱动调节。 ★2.1.2 手术床具备超长平移功能并采用独立的驱动系统，平移距离≥370mm，为 C 型臂成像提供良好条件。 2.1.3 手术床内置高性能铅酸蓄电能源系统，单次充电可满足 50 台以上手术需要，确保手术床无间断工作。 2.2 床体结构与承载 2.2.1 手术床尺寸：长≥2000mm，宽≥520mm。 2.2.2 床面最低高度≤685mm，最高高度≥1135mm，床面升降可调行程≥450mm。 2.2.3 最大负重≥360Kg。 2.2.4 台面水平最高位：纵向摆动量≤1.5mm，横向摆动量≤0.5mm，水平侧向摆动量≤1mm。 2.2.5 底座外壳、升降套筒采用优质 304 不锈钢制成，抗撞击、耐腐蚀、耐消毒，坚固耐用、不易拉毛、易清洁。 2.2.6 床面分头段、胸背段、臀部段、腿部段，符合临床操作习惯及人体生理结构，头板、腿板可方便快捷徒手拆卸。 2.3 体位调节功能 2.3.1 纵转向前 / 向后倾斜角度≥30°/≥30°。 2.3.2 横转向左 / 向右倾斜角度≥20°/≥20°。 2.3.3 背板向上 / 向下倾斜角度≥80°/≥40°。 2.3.4 头板向上 / 向下倾斜角度≥60°/≥90°，可拆卸。 2.3.5 采用气动腿板，可拆卸，腿板向上 / 向下角度≤15°/≥90°，双外展 180°；单侧气动腿板承重≥100Kg。 2.3.6 腰板向上 / 向下角度≥220°/100°。 ▲2.3.7 手术床具有内置隐藏式肾桥，肾桥顶举高度≥120mm，并具有 X 光透视功能。 ▲2.3.8 床面具有一键自动水平复位功能，一键轻松操作，能为临床急救节约宝贵时间。 ▲2.3.9 手术床具有自主腰上 / 腰下位（即一键曲式体位）功能，可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多种手术需求。 2.4 透视与配件扩展 ★2.4.1 床板支持 X 光透视，无盲点，达到 100% 透视率。 ▲2.4.2 生产商需具备提供同品牌碳纤维骨科牵引架、马镫型多功能腿架等特殊配件的能力，以满足临床更多手术需求（需提供注册证明）。 2.5 操控与安全 2.5.1 采用记忆海绵减压床垫，一次成型，具有透气防水、抗静电阻燃、抑菌、表面可消毒、防压伤等功能。 ▲2.5.2 采用功能一致的双模式操作设计，为手术提供双重安全保障： ①手持控制器：具有背光显示功能，可用于低光源手术，避免误触，影响手术操作； ②备用操控系统：备用操控系统设置于手术床底座的头部端（提供实物照片）。 2.5.3 采用四组全万向脚轮设计，整张手术床可任意方向灵活移动，使用更方便。 ▲2.5.4 手术床具有电动四点刹车装置，兼备地面自动水平补偿功能，确保手术床在任何情况下安全稳固。 三、主要配置清单 1 手术床主体（含底座、升降套筒、床面） 1套 2 全电动液压动力系统（内置） 1套 3 记忆海绵减压床垫 1套 4 手持控制器 1套 5 备用操控系统 1套 6 头板（可拆卸） 1块 7 气动分体腿板（可拆卸） 1套 8 内置隐藏式肾桥 1套 9 电源线、使用说明书 1套
| 手术室 OR05/OR06 | 双臂麻醉塔 | 2 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：双臂麻醉综合吊塔 1.2 设备用途：供医疗机构手术室麻醉气体供应、电源输出及麻醉设备承载。适用于各类外科手术麻醉工作站，为麻醉机、监护仪、输液泵等设备提供医气、电源及安装平台，可电动升降，满足不同身高麻醉医师操作及不同手术体位需求。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：双臂外科塔，整机全封闭式设计，气电分离，电源线路与气体管路独立成腔。 ★2.1.2采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 整机无拼接缝隙、无裸露沟槽、无外露螺丝钉，表面光滑无锐角，便于清洁消毒。 2.1.4 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光（橘纹）处理，防腐蚀、易清洗（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告）。 2.2 承载与机械性能 2.2.1 旋转臂总长≥1400mm（可根据手术室布局定制）。 ★2.2.2 承重≥300kg，托盘承载≥120kg。提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：吊塔承载最大工作承重时，相对于空载，倾角≤0.5°，箱体底部沿垂直方向位移量≤10mm。（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.7 吊塔须通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.8 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.9 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.10 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.11 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.3 气源系统与气体终端 ★2.3.1 气体终端：采用国际通用标准制式，具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3.2 气体终端配置：氧气≥2个、压缩空气≥2个、负压吸引≥2个、麻醉废气排放（AGSS）≥1个，可扩展。 2.3.3 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.3.4 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.4 电源、信息与控制系统 2.4.1 电源：AC220V±22V、50Hz；采用专用接地线、相线、中线三线供给。 2.4.2 电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响。 2.4.3 网络接口≥2个（RJ45），可预留信息接口；等电位接地端子≥2个。 2.4.4 电源插座通过国家强制性产品认证（CCC 认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.5 附件与配置 2.5.1 仪器平台2层，其中一层带抽屉，两侧带标准边轨。 2.5.2 不锈钢可调输液架≥1个。 2.5.3 不锈钢网篮1个。
|  | 单臂外科塔 | 2 |  |  |  | 1. 设备概况 1.1 设备名称：单臂外科吊塔。 1.2 设备用途：供医疗机构手术室外科手术医疗器械承载及医气、电源、网络输出。双臂可实现大范围远近移动，便捷覆盖手术台各区域，操作简单、节省空间，适用于各类外科开放手术。 2. 技术参数要求 2.1 整体结构与型式 2.1.1 型式：单臂吊塔，整机全封闭式设计，气电分离，电源线路与气体管路独立成腔。 ★2.1.2 采用铝合金型材，强度高、耐腐蚀，一体挤压成型、多腔体结构设计。 2.1.3 整机无拼接缝隙、无外露螺丝钉，表面光滑无锐角，便于清洁消毒。 2.1.4 设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，亚光处理，防腐蚀、易清洗（提供抗菌粉末检测报告复印件）。 2.1.5 箱体底部设有排气系统设计，提高安全性能。 2.1.6 外壳涂膜附着力测试参照ISO 2409:2020进行，附着力等级0级（提供检测报告）。 2.2 承载与机械性能 2.2.1 旋转臂总长≥1100mm（可根据手术室布局定制）。 ★2.2.2 承重≥300kg，托盘承载≥120kg。提供四倍载荷报告。 2.2.3 悬臂、箱体及各关节旋转角度≥340°。 ▲2.2.4 结构刚度：吊塔承载最大工作承重时，相对于空载，倾角≤0.5°，箱体底部沿垂直方向位移量≤10mm。（须提供检测报告佐证）。 2.2.5 托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤1.55°（提供第三方检测报告）。 2.2.6 各关节设机械刹车装置（可选气动或电磁刹车），转动平稳无卡滞、无异响。 ▲2.2.7 吊塔须通过防撞测试，提供检测机构出具的防撞测试报告。 2.2.8 旋转部位须配用优质圆柱滚针轴承，终身免维护。 2.2.9 吊塔在正常工作过程中噪声应≤26dB（A）。 2.2.10 预埋基础架在静态负荷测试状态下施加载荷扭矩10000N·m的作用力持续≥10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载扭矩后基础架未变形，固定膨胀螺钉无松动。 2.2.11 符合YD 5083-2005，8烈度抗震检测（提供检测报告）。 2.3 气源系统与气体终端 ★2.3.1 气体终端：采用国际通用标准制式，具备通、断、拔三种状态，可带气维修；不同气体终端颜色、形状不同、不可互换（防错设计）；插拔寿命≥50000次（提供检测报告）。 2.3.2 气体终端配置：氧气≥1个、负压吸引≥2个、压缩空气≥1个、二氧化碳≥1个，可扩展。 2.3.3 气体管路符合ISO 5359的医用气体软管，连接牢固可靠。 2.3.4 医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框实测值应≥0.2m。 2.4 电源、信息与控制系统 2.4.1 电源：AC220V±22V、50Hz；采用专用接地线、相线、中线三线供给。 2.4.2 电源插座≥10个（国标五插，220V/10A；可增配220V/16A），45°倾斜安装，相邻插座使用时互不影响；等电位接地端子≥2个。 2.4.3 网络接口≥2个（RJ45），可预留信息接口。 2.4.4 电源插座通过国家强制性产品认证（CCC 认证）及欧盟 CE 认证。提供相关证明材料。 2.5 附件与配置 2.5.1 仪器平台≥2层（可上下调节），其中一层带抽屉。 2.5.2 不锈钢网篮1个。
|  | 子母无影灯 | 2 |  |  |  | 一、设备概况 1.1 设备名称：LED无影灯，双灯头。 1.2 设备用途：供医疗机构手术提供照明。适用于各类外科手术，包括普外、骨科、妇产、泌尿、神外等手术室的常规手术照明，可满足开放手术及深腔、微创手术对照明亮度、色温、无影效果的综合需求。 二、技术参数要求 2.1 光源与光学性能 ★2.1.1 光源类型：采用LED冷光源，每组LED光源均配置独立透镜聚光。 2.1.2 双灯头（子母灯）设计，各灯头最大中心照度母灯≥15,6000 Lux；子灯≥14,0000 Lux；照明强度调节范围不小于25%～100%。 2.1.3 显色指数：Ra≥97。 2.1.4 光斑直径：可在140mm～300mm范围内调节，最小光斑直径≤140mm，最大光斑直径≥300mm。 2.1.5 光斑均匀性：d50/d10≥50%。 2.1.6 照明深度（光柱深度）：≥1,200mm； 2.1.7 深腔照明率：≥99%。 2.1.8 无影效果：单遮板无影率≥75%，单遮板深腔无影率≥65%；双遮板无影率≥70%，双遮板深腔无影率≥60%。 2.1.9 LED光源使用寿命：≥60,000小时，灯珠可单独更换，降低后期维护成本。 2.1.10 辐照度与照度比（Ee/Ec）：≤2.8 mW/(㎡·lx)，确保冷光品质。 2.1.11 术者头部温升≤1℃，术野工作区域温升≤1℃。 2.2 灯头结构与光学设计 ▲2.2.1 灯头采用超薄花瓣式设计，灯头整体厚度≤80mm，灯盘主体铝合金一体成型，表面无外露螺钉、无棱角，符合净化层流手术室气流组织要求。 ▲2.2.2 单灯头LED灯珠数量母灯≥80颗，子灯≥65颗，采用单芯片式LED光源设计，环形排布，出光均匀、无暗区。 2.2.3 光斑调节采用电子方式。 2.2.4 配置可拆卸式中置消毒手柄（无菌柄），手柄材质可耐受≥134℃、≥205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌，标配不少于2个。 2.2.5 每个LED灯盘设有≥4个操作扶手，方便医护人员拉动并调整无影灯，灵活快速定位。 2.3 悬吊系统与机械结构 2.3.1 整机由旋转体、中央轴、弹簧平衡臂、灯头水平回转弯臂、灯头垂直回转弯臂、灯头手控盒、灯头消毒把手及电源等组成。 ▲2.3.2 中央轴通过ROHS检测。（提供第三方检测报告） 2.3.3 支持360°无限位旋转，关节≥6个，包括但不限于延伸臂绕中心轴旋转、弹簧臂绕延伸臂旋转、C臂绕弹簧臂旋转等关节。 2.3.4 整机水平调节半径（臂展）≥2,200mm。 ▲2.3.5 灯头具有良好的层流穿透效果，符合DIN 1946-4现代层流手术室感控要求，紊流指数≤20%（须提供第三方检测报告）。 2.3.6 悬吊系统采用模块化设计，后续升级安装时不需拆卸天花、不改变层流结构，可在旋转体基础上升级第三臂/第四臂显示器悬挂系统。 2.4 控制系统与功能 2.4.1 控制面板：采用灯头与灯臂连接处控制面板，带LED灯及图标指示，操作直观，感控更安全、操作更高效。 ▲2.4.2 具备一键绿光内镜（腔镜）照明模式，可一键切换低照度均匀照明，满足微创手术需要。 2.4.3可配备无线OLED电容触控面板。 2.4.4支持无线高清 / 4K 中置摄像及有线高清 / 4K 摄像系统 2.4.5 可满足数字化手术室应用，实现信息互联。 三、主要配置清单： 1 双灯悬吊系统（含中央轴、弹簧臂） 1套 2 LED灯头 2套 3 安装基座 1套 4 灯头手控盒 2套 5 可高温高压灭菌消毒手柄 2个 6 防尘罩 1套 7 电源盒 1套 8 电源线、使用说明书 1套
|  | 综合手术床（骨科） | 1 |  |  | 骨科手术室 | 一、设备概况 1.1 设备名称：电动多功能手术床（高端全电动液压综合手术床）。 1.2 设备用途：供医疗机构手术提供患者承载与体位调整。适用于普外科、骨科、关节镜、胸腹外科、妇科、泌尿外科、神外、心血管、儿科、眼科、整形外科、耳鼻喉、杂交手术等各类外科手术需求，可满足开放手术及腔镜、C 型臂成像等综合使用需求。 二、技术参数要求 2.1 动力系统 ★2.1.1 手术床采用全电动液压综合动力系统，床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、一键腰上及腰下、平移、刹车等功能均采用电动液压驱动调节。 ★2.1.2 手术床具备超长平移功能并采用独立的驱动系统，平移距离≥370mm，为 C 型臂成像提供良好条件。 2.1.3 手术床内置高性能铅酸蓄电能源系统，单次充电可满足 50 台以上手术需要，确保手术床无间断工作。 2.2 床体结构与承载 2.2.1 手术床尺寸：长≥2000mm，宽≥520mm。 2.2.2 床面最低高度≤685mm，最高高度≥1135mm，床面升降可调行程≥450mm。 2.2.3 最大负重≥360Kg。 2.2.4 台面水平最高位：纵向摆动量≤1.5mm，横向摆动量≤0.5mm，水平侧向摆动量≤1mm。 2.2.5 底座外壳、升降套筒采用优质 304 不锈钢制成，抗撞击、耐腐蚀、耐消毒，坚固耐用、不易拉毛、易清洁。 2.2.6 床面分头段、胸背段、臀部段、腿部段，符合临床操作习惯及人体生理结构，头板、腿板可方便快捷徒手拆卸。 2.3 体位调节功能 2.3.1 纵转向前 / 向后倾斜角度≥30°/≥30°。 2.3.2 横转向左 / 向右倾斜角度≥20°/≥20°。 2.3.3 背板向上 / 向下倾斜角度≥80°/≥40°。 2.3.4 头板向上 / 向下倾斜角度≥60°/≥90°，可拆卸。 2.3.5 采用气动腿板，可拆卸，腿板向上 / 向下角度≤15°/≥90°，双外展 180°；单侧气动腿板承重≥100Kg。 2.3.6 腰板向上 / 向下角度≥220°/100°。 ▲2.3.7 手术床具有内置隐藏式肾桥，肾桥顶举高度≥120mm，并具有 X 光透视功能。 ▲2.3.8 床面具有一键自动水平复位功能，一键轻松操作，能为临床急救节约宝贵时间。 ▲2.3.9 手术床具有自主腰上 / 腰下位（即一键曲式体位）功能，可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多种手术需求。 2.4 透视与配件扩展 ★2.4.1 床板支持 X 光透视，无盲点，达到 100% 透视率。 ▲2.4.2 生产商需具备提供同品牌碳纤维骨科牵引架、马镫型多功能腿架等特殊配件的能力，以满足临床更多手术需求（需提供注册证明）。 2.5 操控与安全 2.5.1 采用记忆海绵减压床垫，一次成型，具有透气防水、抗静电阻燃、抑菌、表面可消毒、防压伤等功能。 ▲2.5.2 采用功能一致的双模式操作设计，为手术提供双重安全保障： ①手持控制器：具有背光显示功能，可用于低光源手术，避免误触，影响手术操作； ②备用操控系统：备用操控系统设置于手术床底座的头部端（提供实物照片）。 2.5.3 采用四组全万向脚轮设计，整张手术床可任意方向灵活移动，使用更方便。 ▲2.5.4 手术床具有电动四点刹车装置，兼备地面自动水平补偿功能，确保手术床在任何情况下安全稳固。 骨科牵引架 1.骨科牵引架具备有效的医疗器械备案凭证。 2.骨科牵引架和手术床同品牌，通过CE认证。 3.产品为骨科下肢手术专用一体式碳纤维牵引架，适用于髋部骨折、股骨骨折、胫腓骨骨折复位、髋关节置换等下肢骨科手术，可配合 C 臂 / G 臂术中多角度透视成像。 4.★牵引架牵引支撑臂采用高强度碳纤维复合材料，X 射线高通透性，全段无金属遮挡，C 臂上下、左右、斜位透视无伪影、无阴影遮挡，术中无需移动牵引架。 5.整机模块化结构，标配独立不锈钢移动器械转运推车，推车带静音万向脚轮，脚轮带刹车锁止，用于整机转运、配件收纳。 6.配置可调节会阴挡柱，会阴柱配套医用高密度减压软垫，防水耐消毒，用于骨盆反牵引，防止会阴部压伤。 7.牵引系统集成快速粗牵引机构 + 激光雕刻牵引刻度尺，支持快速粗牵引 + 毫米级精细微调，牵引行程可视化，精准控制牵引力，避免软组织过度牵拉损伤；最大牵引力≥400N。 8.各调节关节配置独立端面齿机械锁紧机构，牵引受力状态下锁紧稳固，术中无松动、无位移；金属构件采用医用 304 不锈钢，耐腐蚀，耐受手术室常规高温、化学消毒。 9.体位支持仰卧位下肢手术，患肢可实现外展、内收、屈伸、轴向旋转多维度体位摆放。 10.总长度：≥1700mm。 11.牵引臂快速牵引行程≥1100mm。 12.牵引器水平旋转角度：0-360° 任意角度锁紧。 13.牵引器前后俯仰角度：50°-80° 连续可调。 14.牵引鞋多向倾斜调节：前倾 / 后倾调节角度≥±40°；左倾 / 右倾（内翻外翻）调节角度≥±40°。 15.牵引器微调行程：≥190mm，带激光刻度标识，可连续微调。 16.牵引器升降行程（垂直高度调节）：≥380mm。 17.牵引臂两臂夹角（左右外展角度）：0-180°。 18.整机安全承重：≥160kg；整机静态载荷 350kg 无形变。 19.配备落地式健侧下肢支撑托杆组件，托杆升降调节行程≥300mm，底部带防滑落地底座，独立落地承重，用于术中承托患者健侧下肢，避免健肢悬空压迫血管神经，不遮挡 C 臂透视视野。 三、主要配置清单 1 手术床主体（含底座、升降套筒、床面） 1套 2 全电动液压动力系统（内置） 1套 3 记忆海绵减压床垫 1套 4 手持控制器 1套 5 备用操控系统 1套 6 头板（可拆卸） 1块 7 气动分体腿板（可拆卸） 1套 8 内置隐藏式肾桥 1套 9 电源线、使用说明书 1套 10 碳纤维骨科牵引架（含推车）1套
|  | 综合手术床 | 1 |  |  |  | 一、设备概况 1.1 设备名称：电动多功能手术床（高端全电动液压综合手术床）。 1.2 设备用途：供医疗机构手术提供患者承载与体位调整。适用于普外科、骨科、关节镜、胸腹外科、妇科、泌尿外科、神外、心血管、儿科、眼科、整形外科、耳鼻喉、杂交手术等各类外科手术需求，可满足开放手术及腔镜、C 型臂成像等综合使用需求。 二、技术参数要求 2.1 动力系统 ★2.1.1 手术床采用全电动液压综合动力系统，床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、一键腰上及腰下、平移、刹车等功能均采用电动液压驱动调节。 ★2.1.2 手术床具备超长平移功能并采用独立的驱动系统，平移距离≥370mm，为 C 型臂成像提供良好条件。 2.1.3 手术床内置高性能铅酸蓄电能源系统，单次充电可满足 50 台以上手术需要，确保手术床无间断工作。 2.2 床体结构与承载 2.2.1 手术床尺寸：长≥2000mm，宽≥520mm。 2.2.2 床面最低高度≤685mm，最高高度≥1135mm，床面升降可调行程≥450mm。 2.2.3 最大负重≥360Kg。 2.2.4 台面水平最高位：纵向摆动量≤1.5mm，横向摆动量≤0.5mm，水平侧向摆动量≤1mm。 2.2.5 底座外壳、升降套筒采用优质 304 不锈钢制成，抗撞击、耐腐蚀、耐消毒，坚固耐用、不易拉毛、易清洁。 2.2.6 床面分头段、胸背段、臀部段、腿部段，符合临床操作习惯及人体生理结构，头板、腿板可方便快捷徒手拆卸。 2.3 体位调节功能 2.3.1 纵转向前 / 向后倾斜角度≥30°/≥30°。 2.3.2 横转向左 / 向右倾斜角度≥20°/≥20°。 2.3.3 背板向上 / 向下倾斜角度≥80°/≥40°。 2.3.4 头板向上 / 向下倾斜角度≥60°/≥90°，可拆卸。 2.3.5 采用气动腿板，可拆卸，腿板向上 / 向下角度≤15°/≥90°，双外展 180°；单侧气动腿板承重≥100Kg。 2.3.6 腰板向上 / 向下角度≥220°/100°。 ▲2.3.7 手术床具有内置隐藏式肾桥，肾桥顶举高度≥120mm，并具有 X 光透视功能。 ▲2.3.8 床面具有一键自动水平复位功能，一键轻松操作，能为临床急救节约宝贵时间。 ▲2.3.9 手术床具有自主腰上 / 腰下位（即一键曲式体位）功能，可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多种手术需求。 2.4 透视与配件扩展 ★2.4.1 床板支持 X 光透视，无盲点，达到 100% 透视率。 ▲2.4.2 生产商需具备提供同品牌碳纤维骨科牵引架、马镫型多功能腿架等特殊配件的能力，以满足临床更多手术需求（需提供注册证明）。 2.5 操控与安全 2.5.1 采用记忆海绵减压床垫，一次成型，具有透气防水、抗静电阻燃、抑菌、表面可消毒、防压伤等功能。 ▲2.5.2 采用功能一致的双模式操作设计，为手术提供双重安全保障： ①手持控制器：具有背光显示功能，可用于低光源手术，避免误触，影响手术操作； ②备用操控系统：备用操控系统设置于手术床底座的头部端（提供实物照片）。 2.5.3 采用四组全万向脚轮设计，整张手术床可任意方向灵活移动，使用更方便。 ▲2.5.4 手术床具有电动四点刹车装置，兼备地面自动水平补偿功能，确保手术床在任何情况下安全稳固。 三、主要配置清单 1 手术床主体（含底座、升降套筒、床面） 1套 2 全电动液压动力系统（内置） 1套 3 记忆海绵减压床垫 1套 4 手持控制器 1套 5 备用操控系统 1套 6 头板（可拆卸） 1块 7 气动分体腿板（可拆卸） 1套 8 内置隐藏式肾桥 1套 9 电源线、使用说明书 1套
| 手术室 OR07/OR08 | 双臂麻醉塔预埋件
双臂外科塔预埋件
子母无影灯预埋件